## Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS FÍSICOS
"PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA"
INVITACIÓN A COTIZAR 129-2021
ANEXO 2
ÍTEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | CONGELADOR VERTICAL DE PROPOSITO GENERAL: -12° a -30°C . | Refrigerantes verde, natural • Funcionamiento silencioso a 51 dBA. • Certificación ENERGY STAR • Descongelamiento adaptativo • Puerta sólida • Interior de acero inoxidable y exterior gris • Iluminación interior LED • Controlador digital • Baja producción de calor • Puerto de acceso trasero • Cerradura de puerta con llave Seguridad • Alarmas de alta y baja temperatura (audible y visual) • Alarma de puerta entre abierta • Alarma de falla de energía con batería de respaldo • Contactos de alarma remota. • Cerradura con llave Especificaciones: Capacidad: 750 litros (26.5 cu.ft. ) Rango de temperatura: -12° a -30°C (punto de ajuste de fábrica -23 ° C) Puerta sólida. Estantes: 3 Descongelamiento: Automático - Adaptativo Certificaciones: cULus, ENERGY STAR Dimensiones internas: 66 x 65.9 x 156.4 cm (fondo x ancho x alto) Dimensiones externas: 85.7x 76.2 x 208.3 cm (fondo x ancho x alto) Requerimiento eléctrico: 115V, 60Hz (NEMA 5-15) | 1
2 | Equipo espectrofotómetro cuantificador de absorbancia de nano volumen con fluorómetro y cubeta de absorción y flourescencia, que permita la lectura de cultivo celular OD 600. Que permita análisis dentro del rango UV-Vis para realizar cuantificaciones y medidas rápidas de Fluorescencia, DNA, RNA y proteínas. Que permita exportar datos a través de WIFI, Ethernet y USB en diferentes formatos (.jpg o .csv). Con software potente e intuitivo y una interfaz en una pantalla táctil compatible con guante. Cuentas protegidas por contraseña para la gestión de proyectos y datos. Que permita el archivo automático de datos y exporte en formato delimitado por tabuladores. | 1. Especificaciones del equipo Volumen mínimo de muestra 1uL. Rango UV/V 190-840 nm No requiere PC. No necesita calibración 2. Especificaciones del modo Espectrofotómetro Rango longitud de onda 190-840 nm Exactitud longitud de onda 0.5 nm Resolución espectral 1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) Precisión de absorbancia 0.015 AU (1cm), o 1%, cualquiera que sea mayor. Exactitud de Absorbancia 1.5% a 0.75 AU a 260 nm. Rango de absorbancia 0.015 – 750 (1cm equivalente). Límite detección 0.04 mg/ml BSA; 0.75 ng/μl dsDNA. . 3.Especificaciones del modo Fluorómetro 1.Fuentes de luz UV LED (~ 375 nm), LED azul (~ 470 nm), LED verde (~ 525 nm), LED rojo (~ 635 nm) 2.Filtros de excitación UV: 361-389 nm, Azul: 442 a 497 nm, verde: 490-558 nm, Rojo: 613-662nm.Filtros de emisión 435-485 nm, 514-567 nm, 565-650nm, 665-740 nm 3. Detectores Fotodiodo, rango de detección 300-1000 nm | 1
3 | Equipo Termociclador en tiempo real con bloque de 96 pozos para tubos de PCR o microplacas con sistema Peltier de termoconductividad superior con velocidad de calentamiento 6.0°C/s, Velocidad de enfriamiento en promedio 4° C /s, con un sistema microprocesador con pantalla graficadora táctil de diez (10) pulgadas y software Protocol Manager que no requiera PC y tenga conexión Ethernet, Wi-Fi y puerto USB para enviar resultados y descargar los datos automáticamente al PC ó memoria portable; que tenga 6 módulos de color: No. 1 con excitación a 475 nm y emisión a 524 nm para dyes fluorescentes SYBRGreen; FAMTM, EvaGreen, No. 2 con excitación a 527 nm y emisión a 565 nm para dyes fluorescentes VIC, HEX, JOE, CAL Flour 540, CAL Flour orange 560, No. 3 con excitación a 537 nm y emisión a 583 nm para dyes fluorescentes TAMRA, Cy3, No. 4 con excitación a 572 nm y emisión a 623 nm para dyes fluorescentes ROX™, TEX®615, CAL Fluor®, Red 610, No. 5 con excitación a 623 nm y emisión a 676 nm para dyes fluorescentes Cy®5, Quasar®670, Liz®, Mustang Purple® y No. 6 con excitación a 655 nm y emisión a 711 nm para dyes fluorescentes Cy®5.5, Quasar 705.. | Rango de temperatura: 4.0° a 99.0ºC.Temperatura gradiente: Rango máximo de 40°C.Uniformidad: +/-0.2°CExactitud: +/-0.2°CRata de calentamiento: 6ºC por segundo.Rata de enfriamiento: 6ºC por segundo.Rata promedio: 4ºC por segundoVolumen de la muestra: 10 a 150 microlitrosTemperatura de la tapa: Programable hasta 105ºC.Presión de la tapa: Automática.Principio de medición: Sistema de escáner con (16) líneas de fibraóptica de alto desempeño.Fuente de luz: Seis (6) LEDs de alta intensidadDetector: CMOS de alta sensibilidad. Tiempo de medición: 9 segundos en 96 pozosCapacidad de datos: 32 Gb / 20.000 experimentos.Capacidad química: Rápida/estándar.Sensibilidad de detección: 1 copia.Sensibilidad: Detecta diferencias tan pequeñas como el dobleen las cantidades objetivo en reacciones únicas.Dimensiones: Alto x Ancho x Profundo 58.5 x 27.5 x 27.5 centímetros. Peso neto: 50 kilogramosNivel de ruido: 45 dBConexión eléctrica: 115 Voltios / 60 Hz | 1
4 | Nevera Vertical en Congelacion. No frost 7 pies/ Puerta selladaTerminados: Lamina de acero brillante ref:430 en el interior y exterior. | Capacidad: 200 litros Iluminación: N.A.Voltaje:110 Voltios Rango de Temperatura: Menos 15 a Menos22 grados bajo ceroEntrepaños o Parrillas:2 Parrillas en acero ref:430Kit de Laboratorio digital controlador por alta y baja con alarmaaudible y visible. Dimensiones Exteriores: Frente 66 cms Altura 1.02 Mt Fondo71 cms Incluida la Puerta. Estructura interna fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304.➢ Pantalla táctil 4,3” graficadora a color.➢ Sistema avanzado de alarmas audiovisuales; desviación de temperatura, apertura de puerta, falla en los sensores, desempeño del condensador, perdida de energía. Registro en la memoria➢ Datalogger incorporado para almacenamiento de datos de trabajo y alarmas con descarga a través de puerto USB.➢ Cuatro parrillas➢ Dos (2) sondas de temperatura PT -1000.➢ Cerrojo con llave para protección de las muestras➢ Puerta sólida, cierre automático y manija integrada.➢ Rodachinas para fácil movilización y patas niveladora | 1
5 | Medidor multiparámetros pH, conductividad, TDS, temperatura | Carcasa impermeable y a prueba de polvo (clasificación IP67) que flota. Lee pH, conductividad, TDS y temperatura en ° C / ° F Pantalla dual de medición más temperatura Calibración de pH y conductividad con solo presionar un botón Rango automático para mediciones de conductividad; Reconocimiento automático de tampón para calibración de pH Cuenta con pantalla de punto final automático seleccionable para "mantener" la lectura cuando está estable por más de cinco segundos Compensación de temperatura manual o automática seleccionable con lectura de temperatura separada Carcasa fácil de limpiar Función de retención; Indicador "Listo"; Error de mensajes; Función de apagado automático. | 2
6 | Cronometro digital. Para una medición precisa del tiempo transcurrido con el toquede un botón (SPLIT / LAP / RESET). Lafracción indica la unidad de medición mientras las cifras del tiempo indican las mediciones máximas | Operación a 4 botones - Pantalla LCD grande con ajuste de contraste - Indicador de 12/24 horas - Hora normal y repique - Alarma diaria - Cronógrafo de 1/100 segundo completo con escala funcional de 0 a 19 h, 59 min, 59.99 segundos con 500 registros en memoria para tiempos por vuelta y parciales. - Función de recuperación para tiempos registrados de vuelta y parciales - Temporizador regresivo con escala funcional de 0 a 19hr, 59min, 59.9 segundos - Tres modos de operación (repetición de cuenta regresiva, paro de cuenta regresiva, cuenta regresiva luego cuenta progresiva) para cronómetro regresivo - Medición de brazada/tiempo en base "3" - Cronógrafo de segundo, minuto y hora decimal - Ejecución de memoria segmentada - Selección de sonido de repique - Prueba de batería débil - Precisión de +/- 5 segundos en 24 horas. Incluir baterias de reposisción | 10
7 | Pipeta automática de 5-50 microlandas | Botón central de pipeteado y expulsor separado. Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros. Totalmente autoclavable a 121º (20 min) Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente | 12
8 | Pipeta automatica de 100-1000 microlandas | Botón central de pipeteado y expulsor separado. Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros. Totalmente autoclavable a 121º (20 min) Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente. | 12
9 | Cronómetro/temporizador de grandes dígitos Pantalla gigante de 19 mm para una mayor legibilidad. | Pantalla gigante de 19 mm para una mayor legibilidad Las características incluyen cuenta atrás, cuenta progresiva (cronómetro), tiempo límite y hora del día Cuando se llega a cero, suena la alarma y el temporizador empieza a contar. Los cuatro canales pueden usarse simultáneamente en cualquier combinación de cuenta atrás/cuenta progresiva Las pilas de repuesto equivalentes son: RAYOVAC RW42, DURACELL D357 y EVEREADY 357. Información de órdenes:Dimensiones: 7,0 × 6,4 × 1,3 cm | 1
10 | TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO SIN CONTACTO. | Termómetro digital infrarrojo sin contacto: -Lectura sin contacto -3 colores de medición -Tiempo de medición: 1 segundo -Rango de medición de temperatura corporal: 32 °C a 42.9 °C.-Unidades de medida: Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) Medidas: 18 cm x 10 cm x 4.5 cm en empaque. | 1
11 | SENSOR VER TMP-BTA | TEMPERATURE PROBE. SENSOR DE TEMPERATURA Y GO DIRECT MOTION DETECTOR | 1
12 | SENSOR VER GDX-MD | GO DIRECT MOTION DETECTOR | 1
13 | Potenciómetro | pH METRO DE BOLSILLO 0.0 A 14.0 pH | 1
14 | Agitador vortex | AGITADOR VORTEX REAX TOP SHAKER para tubos | 2
15 | Cilindro de aluminio de 3 litros para dióxido de carbono | para acuario con regulador, mangueras de silicona y sistemas de inyección | 1
16 | Autoclave | Autoclave automática de mesa para laboratorio que incluya bandejas internas, sistema de seguridad y programa de esterilización. | 1
17 | Densichek | Densitómetro. La casa comercial Biomerieux presenta exclusividad de este producto, se anexa Carta de exclusividad | 1
18 | pHmetro | Medidor de pH | 1
19 | Vortex | Agitador vortex de movimiento orbital, con funcionamiento continuo o de sensor | 1
20 | Micropipeta | Pipeta monocanal de volumen variable 20 a 200 uL | 2
21 | Micropipeta | Pipeta monocanal de volumen variable 2-20 uL | 1
VALOR TOTAL ANTES DE IVA:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
firma
nombre del representante legal